# MCP Gain Curve Table

Species: 1keV H+

pX: 	-4 mm	pY:	1.75	mm		F1: 800		F2:	0V

Wien Filter Potential:	157.5			Extraction efficiency: 92 %

Helmholtz Coil Voltage:  5.68V 	Helmholtz Coil Current:  0.43A

Quantar MCP attached to GEMINI in Science Chamber

| MCP Voltage (V) | MCP Current (mA) | Counts (Hz) | Filename |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | 0.399 | 0 | GC01 |
| 900 | 0.448 | 0 | GC02 |
| 1000 | 0.499 | 0 | GC03 |
| 1100 | 0.549 | 0 | GC04 |
| 1200 | 0.599 | 0 | GC05 |
| 1300 | 0.650 | 0 | GC06 |
| 1400 | 0.700 | 0 | GC07 |
| 1500 | 0.751 | 0.2 | GC08 |
| 1500 | 0.751 | 0.17 | T01 (SC ion gauge off) |
| 1500 | 0.751 | 0.07 | G01 (Beamline GV opened) |
| 1600 | 0.801 | 0.37 | GC09 |
| 1625 | 0.814 | 0.27 | GC10 (SC ion gauge back on) |
| 1650 | 0.826 | 0.70 | GC11 |
| 1675 | 0.838 | 1.1 | GC12 |
| 1700 | 0.851 | 2.87 | GC13 |
| 1725 | 0.864 | 4.73 | GC14 |
| 1750 | 0.877 | 7.57 | GC15 |
| 1775 | 0.889 | 10.97 | GC16 |
| 1800 | 0.902 | 14.50 | GC17 |
| 1825 | 0.915 | 19.3 | GC18 |
| 1850 | 0.928 | 20.63 | GC19 |
| 1800 | 0.902 |  | T02 |
| 1400 | 0.699 | 0.03 |  |
| 1450 | 0.724 | 0.07 |  |
| 1500 | 0.749 | 0.23 |  |
| 1550 | 0.774 | 1.50 |  |
| 1600 | 0.800 | 92.0 (Donut) |  |
| 1650 | 0.825 | 660.7 |  |
| 1700 | 0.850 | 1699.97 |  |
| 1725 | 0.862 | 2211.90 |  |
| 1750 | 0.875 | 2650.13 |  |
| 1775 | 0.888 | 3009.30 |  |
| 1800 | 0.901 | 3284.10 |  |
| 1825 | 0.913 | 3510.0 |  |

IS Pressure: 4.9E-7 Torr

Data acquisition time: 30 seconds